Justieranleitung für Diessel-Milchzähler Zevodat M

Frontdeckel mit 4 Inbusschrauben öffnen.

Wenn Schlüsselschalter keine Schlüssel vohanden, dann das obere Kabel in den zweit untersten stecken.

Mit ↑ Taste durchdrücken bis \*m-spe\* erscheint, dann Enter drücken.

Die 4 Jumper nach unten legen, dann wieder Enter drücken und Code eingeben: 133 dann Enter drücken und Parameter ablesen und notieren. Neuer Parameter berechnen und eingeben, und wieder Enter drücken. Die 4 Jumper wieder nach oben schieben.

Tour-Taste drücken (Retour)

Scherrer Werner Eichamt, Nesslau, 25.9.2018

Neuer Faktor berechnen:

Alter Faktor x Eichgefäss (zb. 500 ) geteilt durch aktuelle Messung (zb. 502) = neuer Faktor